УТВЕРЖДАЮ

Директор

КГП на ПХВ «Первая городская больница»

КГУ «Управление здравоохранения акимата

Северо-Казахстанской области»

Мустафин А.Ж.

________________________

«_____» _____________2023г

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Аппарат искусственной вентиляции легких |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | .№ п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1. | Базовый блок аппарата ИВЛ | Аппарат искусственной вентиляции с встроенным сенсорным дисплеем, влагозащищенным, ударостойким корпусом и классом защиты не менее IP24. Требования к конструкции, не хуже: Аппарат имеет возможность размещаться на устойчивой тележке, снабженной механизмом фиксации колес. При этом тележка аппарата должна иметь крепление для увлажнителя. Крепление аппарата к тележке должно быть быстросъемное, обеспечивающим при необходимости быстрое отсоединение базового блока без применения дополнительных инструментов. Аппарат обеспечивает возможность проведения экстренной вентиляции в условиях транспортировки или в иных условиях, где требуется экстренная вентиляция. Для этого, аппарат оснащен складной ручкой для переноски, имеет возможность подключения любого двуствольного дыхательного контура, многоразового и одноразового, в том числе и коаксиального, имеет встроенный генератор потока, аккумулятор, выполнен единым модулем и имеет вес не более 6,5 килограмм. Конструкция основания аппарата имеет конфигурацию, обеспечивающую устойчивое положение аппарата на любой плоской поверхности. Требования к газообеспечению и пневматической системе, не хуже: Снабжение аппарата воздухом обеспечивает встроенная турбина, что не требует применения дополнительных компрессоров, наличия централизованной разводки медицинского воздуха, а также сохраняет компактность аппарата и качество газового состава при отключении электроэнергии. Снабжение аппарата кислородом под высоким давлением обеспечивается от централизованной кислородной газораспределительной сети или от баллонов. Давление кислорода: 2,8 – 6 bar. Аппарат подключается к кислороду с низким давлением (LPO), например, от кислородного концентратора, с потоком до 15 л/мин. Аппарат работает с любыми типами дыхательных контуров, одноразовыми и многоразовыми. Благодаря проксимальному расположению потокового датчика податливость и сопротивление контура компенсируются автоматически, что обеспечивает точное дозирование и мониторинг вентиляционных параметров не зависимо от типа применяемого дыхательного контура, а также не требует проведения специального теста, учитывающего податливость дыхательного контура. Требования к электропитанию, не хуже: Аппарат обеспечивает работу при питании от электрической сети с напряжением переменного тока 100 – 240 Вольт, 50 Гц. Аппарат обеспечивает автономную работу от встроенной аккумуляторной батареи продолжительностью до 2-х часов. Аккумуляторная батарея литий-ионная, без «эффекта памяти». Степень заряда батареи отображается на экране монитора. Требования к интерфейсу, не хуже: Интерфейс удобный как для начинающего доктора, так и для эксперта. Дисплей цветной, сенсорный, жидкокристаллический, диагональ не менее 8,4 дюйма. Вся предоставляемая информация на русском языке, за исключением общепринятых международных аббревиатур. Управление осуществляется как с помощью сенсорного экрана, так и с помощью поворотно-нажимного устройства (энкодер), а также с помощью дополнительных функциональных кнопок быстрого доступа. Трехшаговая концепция управления: выбор-настройка-подтверждение. Требования к самотестированию, не хуже: Самотестирование аппарата выполняется автоматически, после включения электропитания аппарата без участия медперсонала. Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата, за исключением проксимального датчика потока, должно осуществляется без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ. Требования к предстартовому меню, не хуже: Предстартовое меню позволяет осуществить быстрый старт вентиляции: возможность выбора одного из трех заранее предустановленных режимов для нового пациента или предыдущего с сохраненными в энергонезависимой памяти параметрами ИВЛ. Аппарат обеспечивает ввод пола и роста пациента, с автоматическим расчётом идеального веса (IBW) или фактического веса пациента с последующей автоматической установкой стартовых параметров вентиляции и тревог. Требования к режимам и методам ИВЛ, не хуже: Синхронизированная принудительная вентиляция с целевым объемом (SCMV+), обеспечивающая функцию подачи целевого дыхательного объема за счет регулировки наименее возможного давления в дыхательных путях. Синхронизированная принудительная вентиляция с контролем по давлению (PCV+). Синхронизированная принудительная перемежающая вентиляция, с целевым дыхательным объемом. (SIMV). Улучшенный профиль потока. Синхронизированная принудительная перемежающаяся вентиляция, с контролем по давлению (P-SIMV). Режим спонтанного дыхания на фоне постоянного положительного давления с возможностью поддержки давлением (SPONT). Режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции, основанного на учете динамики состояния легочной механики (податливость, сопротивление, экспираторная константа) и параметров собственного дыхания пациентов (ASV). При отсутствии самостоятельных вдохов, аппарат осуществляет принудительные вдохи, автоматически рассчитываются границы безопасной вентиляции, частота дыхания, инспираторное давление, продолжительность вдоха, дыхательный объем. При появлении самостоятельного дыхания, аппарат осуществляет поддерживающие вдохи, чем активнее становятся вдохи пациента, тем меньшее поддерживающее давление подается пациенту. С каждым вдохом происходит оценка параметров респираторной механики, и корректировка параметров вентиляции. Режим позволяет проводить вентиляцию с момента интубации и до полного отлучения – экстубации пациента (изначально настроен на отлучение). Режим имеет всего 3 основных регулировки: процент минутной вентиляции, уровень PEEP и фракция кислорода (FiO2). Вентиляция при апноэ – функция автоматического переключения на принудительную вентиляцию с заданными параметрами при остановке самостоятельного дыхания пациента и обратный автоматический переход в исходный режим вентиляции, при обнаружении спонтанного дыхания пациента (Apnoe vent). NIV – неинвазивная вентиляция с поддерживающим давлением. Специально адаптированный режим для неинвазивной вентиляции, в котором используется активная система интеллектуального триггера, обеспечивающая обнаружение попыток вдоха пациента и высококачественную синхронизацию при больших утечках, которые также компенсируются автоматически в широком диапазоне значений. При прекращении спонтанного дыхания пациента должна быть предусмотрена апнойная вентиляция с контролем по давлению, параметры которой могут быть заданы вручную или рассчитаны автоматически. NIV-ST – неинвазивная вентиляция с поддерживающим и управляемым давлением. Специальный режим для неинвазивной вентиляции легких, который обеспечивает не только поддерживающую, но и принудительную вентиляцию с гарантированной частотой в зависимости от дыхательной активности пациента по специальному алгоритму. Требования к основным параметрам вентиляции, не хуже: Частота дыхания в режимах (S)CMV и PCV: 4 - 80 в минуту; Частота дыхания в режимах SIMV, P-SIMV: 1- 80 в минуту; Соотношение вдох к выдоху (I:Е): от 1:9 до 4:1; Дыхательный объем: 20-2000 мл Время вдоха для аппаратного дыхания: 0,1 - 12 сек; Время вдоха для спонтанного дыхания: 0,2 – 3 сек (зависит от чувствительности экспираторного триггера). Время нарастания давления : 2000 мсек; Управляемое инспираторное давление: от 3 до 60 smH2O ; Давление поддержки: от 0 до 60 smH2O ; Высокое положительное давление в режимах DuoPAP и APRV: 0-60 смН2О Диапазон регулировки PEEP/CPAP: 0 – 35 smH2O; Возможность регулировки скорости нарастания потока; Чувствительность потокового триггера: 0,1 – 5 л/мин.; Чувствительность экспираторного триггера: 5- 80% ; Пиковый поток: 0-210 л/мин; Потоковый триггер: 0.1-20 л/мин; Концентрация кислорода: 21 – 100 %; Автоматический базовый поток 4-30 л/мин, в зависимости от величины потокового триггера; Требования к дополнительным параметрам и функциям, не хуже: Функция ограничения максимального давления в дыхательном контуре – вентиляция с ограничением давления. Регулируемое ограничение: минус 10 smH2O от уровня верхней границы настраиваемой тревоги для всех режимов вентиляции. Бифазная вентиляция (концепция «открытых активных клапанов») – поток газа к пациенту и от пациента обеспечивается в любой момент времени при появлении вдоха или выдоха у пациента, не зависимо от триггера и фазы дыхательного цикла (обеспечивается специальным алгоритмом работы клапанов). Пациент может дышать самостоятельно в любую фазу дыхательного цикла без существенного изменения профиля кривой давления (давление автоматически удерживается на заданных уровнях). Функция «100% O2» – экстренная подача 100% кислорода. Stand-By - режим ожидания с сохранением установленных параметров. Функции ручного запуска дыхательных циклов и задержка дыхания на вдохе. Screen Shot – функция сохранения и последующего переноса всего изображения экрана на внешнюю USB-flash в виде графического файла (Jpeg) с возможностью последующего просмотра на персональном компьютере. Функция «День/ночь» – возможность регулировки яркости экрана в зависимости от времени суток по предустановленным значениям или вручную. Функция блокировки экрана – для предупреждения непреднамеренного изменения параметров. Конфигурация стартовых параметров - возможность предустановки параметров и режимов в аппарате для быстрого старта. Требования к мониторингу, не хуже: Все измерения производятся без специальных маневров, задержек и пауз на вдохе/выдохе. P aw – давление в реальном времени (на графике); Ppeak – пиковое давление; Pplato – давление плато Pmean – среднее давление; PEEP/CPAP – конечное положительное давление; Flow – инспираторный и экспираторный поток в реальном времени (на графике); Insp Flow – пиковый инспираторный поток; Exp Flow – пиковый экспираторный поток; Volume – дыхательный объем в реальном времени (на графике); VTE – экспираторный дыхательный объем (реальный объем выдоха); VTI – инспираторный дыхательный объем; ExpMinVol/MinVolspont – экспираторная минутная вентиляция/минутная вентиляция спонтанного дыхания; Leak/MV Leak – процент/объем утечки; I:E – соотношение вдох к выдоху реальное; fTotal – общая частота дыхания (аппаратная + спонтанная); fSpont – частота спонтанных вдохов; TI – инспираторное время; TE – экспираторное время; %fSpont – процент спонтанных вдохов по отношению к общей частоте дыхания; Cstat – статическая податливость легких (статический комплайнс); AutoPEEP – остаточное давление в дыхательных путях сверх уровня PEEP (ауто ПДКВ); RCexp – экспираторная временная константа; Rinsp – инспираторное сопротивление (резистанс); P0.1 – давление окклюзии; FiO2 – процент кислорода в дыхательной смеси; Требования к графическому мониторингу, не хуже: Графики (кривые): давление-время, поток-время, объем-время. Возможность одновременного отображения до 2-х графиков. Возможность заморозки кривых. Требования к тревожной сигнализации Аппарат обеспечивает многоуровневую световую, цветовую и звуковую сигнализацию, учитывающую приоритеты по степени важности. Аппарат выводит на экран соответствующие текстовые сообщения. Настраиваемые тревоги: - верхняя и нижняя границы давления в дыхательных путях; - верхняя и нижняя граница минутного объема дыхания; - верхняя и нижняя граница частоты дыхания, апноэ; - высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Специальные тревоги: - отсоединение пациента (разгерметизация контура); - окклюзия; - неисправность датчика потока; - отсутствие подачи сжатого воздуха/кислорода; - разряд или неисправность аккумулятора; - неисправность кислородного датчика; - отсутствие сетевого питания и др. Технические тревоги должны выводится с кодом неисправности и его интерпретацией. Память Аппарат сохраняет не менее 1000 последних событий (изменения настроек, срабатывание сигнализации, технические тревоги) с возможностью последующего просмотра журнала. Требования к интеллектуальному мониторингу Аппарат оснащен интеллектуальным мониторингом с графической визуализацией основных показателей, отражающих в реальном времени процесс вентиляции, состояние респираторной механики, степень участия пациента/аппарата, уровень респираторного комфорта. Динамическое легкое – визуальное отображение состояния легочной механики в виде изображения картины легких. Изображение легких динамично в соответствии с дыхательным циклом. Форма «легких» меняется при изменении податливости легочной ткани и сопротивления дыхательных путей в реальном времени, а также при появлении у пациента спонтанных вдохов. Для каждого значения идеального веса имеются свои нормы комплайнса и резистанса. При показателе легкие «жесткие» (имеет место низкая податливость, например, при ОРДС), изображенные легкие приобретают граненную или угловатую форму, в зависимости от степени нарушения податливости, при эмфиземе (высокая податливость), картина легких приобретает чересчур округлую форму («перераздутые» легкие). При нарушении проходимости бронхов (требуется санация, бронхоспазм и т. д.), то очертания бронхов сужаются относительно нормальной фоновой картины, при выраженной обструкции «бронхи» становятся узкими и приобретают красную окраску. 5 градаций визуализации формы. Помимо графического изображения на экране представлены показатели комплайнса, резистанса, данных пациента. При появлении спонтанных вдохов, под легкими, вначале инициированного пациентом вдоха, появляется изображение диафрагмы. Таким образом, только с одного взгляда можно судить о состоянии легочной механики пациента, его активности и оценивать ситуацию в динамике. Требования к безопасности, не хуже: Настраиваемое ограничение давления во всех режимах, с целью снижения риска развития баро- и волюмотравмы легких, пневмоторакса, негативного влияния на гемодинамику и внутричерепного давления. Экстренный (ручной) вдох. Автоматическое переключение на воздух при отсутствии кислорода без изменения параметров вентиляции (давление, дыхательный объем, минутная вентиляция). Защита от непреднамеренной установки несовместимых параметров. Защита настроек аппарата с помощью кнопки блокировки всех сенсоров управления. Резервная вентиляция при возникновении внезапной неисправности потокового датчика. Конверсия прежних параметров вентиляции при переходе с одного режима на другой Многоуровневая и приоритетная сигнализация. Защитный клапан, соединяющий контур с атмосферой при выходе аппарата из строя. Коаксиальный контур для транспортировки – 1 шт. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Электрический кабель | Предназначен для электропитания аппарата от электрической сети, длина 2 м. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1. | Штеккер DIN для подключения к кислородной сети | Универсальный штекер быстрого соединения, предназначен для подключения кислородного шланга к газораспределительной сети медицинского учреждения. Евростандарт. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Шланг для подачи кислорода | Шланг предназначен для подвода медицинского кислорода к аппарату ИВЛ., длина 4 м., с внутренним диаметром 6,5 мм, из высокопрочного силикона. В комплекте коннектор DISS для подключения шланга к аппарату. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Тестовое легкое взрослого пациента, 2 л, с эндотрахеальной трубкой | Демонстрационное легкое предназначено для тестирования и проверки работоспособности аппарата, объем 2 литра. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Датчики пульсоксиметрические: пальцевой, многоразовый с адаптером | Датчик пульсоксиметрический пальцевой, многоразовый с адаптером, используются в аппаратах искусственной вентиляции легких, которые измеряют степень насыщенности гемоглобина (кровяных клеток эритроцитов) артериальной крови кислородом. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Микропомповый небулайзер многоразовый автоклавируемый: небулайзер, крышка заливного патрубка, комплект T-адаптеров 10, 15, 22 мм c заглушками, переходники, соединительный кабель | Микропомповый небулайзер многоразовый автоклавируемый: небулайзер, крышка заливного патрубка, комплект T-адаптеров 10, 15, 22 мм c заглушками, переходники, соединительный кабель | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1. | Дыхательные контура пациента для взрослых | Дыхательный контур, внутренний диаметр 22 мм, гладкоствольный, многократного применения, автоклавируемый. В комплекте: гладкоствольные силиконовые шланги – 2 шт., влагосборник – 1 шт., Y-образный тройник 1 шт., гофрированный удлинитель с угловым шарниром – 1 шт. | 1 компл. |
|  |  | 2. | Пылевой фильтр турбины и охлаждающего вентилятора | Комплект из 5-ти фильтров. Пылевой фильтр турбины предназначен для предварительной очистки забираемого воздуха из окружающей среды. Фильтр охлаждающего вентилятора обеспечивает защиту от пыли внутренних узлов и электронных блоков аппарата. | 1 компл. |
|  |  | 3. | HEPA-фильтр турбины | Фильтр предназначен для тонкой очистки забираемого с окружающей среды воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Кислородный датчик | Кислородный датчик гальванического типа, предназначен для определения реальной концентрации кислорода во вдыхаемой смеси. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Многоразовый автоклавируемый экспираторный клапан с мембраной экспираторного клапана в комплекте | Многоразовый автоклавируемый экспираторный клапан с мембраной экспираторного клапана. Представляет собой легко съемное устройство, что позволяет осуществлять дезинфекционную обработку (стерилизацию), обеспечивая минимальный риск бактериальной контаминации аппарата и дыхательного контура. | 1 компл. дыхательного контура.зинфекционную обработку (стерилизацию), обеспечивая минимальный риск бактериальной контаминации ап |
|  |  | 6. | Датчик потока взросло-педиатрический, автоклавируемый | Датчик потока для взрослых и детей, основан на принципе измерения дифференциального давления с двумя трубками для подключения, устанавливается в тройнике пациента, многократного применения (стерилизуемый). Проксимальное к пациенту расположение обеспечивает высокую точность измерения инспираторных и экспираторных, дыхательных объемов и потоков, обеспечивает измерение инспираторных давлений непосредственно у коннектора пациента, а также позволяет расширить количество и повысить точность параметров мониторинга. | 2 шт.дыхательного контура.зинфекционную обработку (стерилизацию), обеспечивая минимальный риск бактериальной контаминации ап |
|  |  | 7. | Маски неинвазивной вентиляции: большая, многоразовая | Полнолицевая маска большая, многоразовая, обеспечивает оптимальную плотность прилегания при минимальной утечке и давлении на лицо. Изделие предназначено для пациентов со спонтанным дыханием, которые страдают дыхательной недостаточностью и могут требовать неинвазивной вентиляции (NIV) с поддержкой давлением. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Маски неинвазивной вентиляции: средняя, многоразовая | Полнолицевая маска средняя, многоразовая, обеспечивает оптимальную плотность прилегания при минимальной утечке и давлении на лицо. Изделие предназначено для пациентов со спонтанным дыханием, которые страдают дыхательной недостаточностью и могут требовать неинвазивной вентиляции (NIV) с поддержкой давлением. | 1 шт. |
|  |  | 9. | Маски неинвазивной вентиляции: малая, многоразовая | Полнолицевая маска малая, многоразовая, обеспечивает оптимальную плотность прилегания при минимальной утечке и давлении на лицо. Изделие предназначено для пациентов со спонтанным дыханием, которые страдают дыхательной недостаточностью и могут требовать неинвазивной вентиляции (NIV) с поддержкой давлением. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура и влажность: Температура: от 5 до 40°C Влажность: от 10 до 95% относительной влажности, без конденсации Высота: до 4000 м над уровнем моря Электропитание: От 100 до 240 Вольт, 50/60 Гц. Максимальная потребляемая мощность: 150 Вт. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: Согласно условиям договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ | 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора Адрес: СКО, г. Петропавловск ул. Сатпаева,3 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, пуско-наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному, обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением (при отсутствии в штате соответствующих специалистов) сотрудников производителя. |  |  |  |

Требования к медицинской  технике определяются п.11 гл.1 раздела 1 Правил 110