БЕКІТЕМІН

«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің

денсаулық сақтау басқармасы» КММ

«Бірінші қалалық аурухана» ШЖҚ КМК

директоры

А.Ж.Мұстафин

________________________

«_____» _____________2023ж.

Техникалық ерекшелік

| р/с № | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы | Өкпені жасанды желдету аппараты |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы | Техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі жинақтауыштар |  |  |  |
|  |  | 1. | ӨЖЖ аппаратының базалық блогы | Кіріктірілген сенсорлық дисплейі, ылғалға төзімді, соққыға төзімді корпусы және кем дегенде ІР24 қорғаныс класы бар жасанды желдету аппараты. Дизайнға қойылатын талаптар, кем емес: Аппарат дөңгелектерді бекіту механизмімен жабдықталған тұрақты арбаға орналастырылуы мүмкін. Бұл жағдайда құрылғының арбасында ылғалдандырғышқа арналған қондырғы болуы керек. Аппаратты арбаға бекіту қажет болған жағдайда қосымша құралдарды қолданбай базалық блокты тез ажыратуды қамтамасыз ететін тез босатылатын болуы тиіс. Аппарат тасымалдау жағдайында немесе шұғыл желдету қажет болатын өзге де жағдайларда шұғыл желдетуді жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Ол үшін құрылғы жиналмалы тасымалдау тұтқасымен жабдықталған, кез-келген екі ұңғылы тыныс алу тізбегін, қайта пайдалануға болатын және бір реттік, соның ішінде коаксиалды, кіріктірілген ағын генераторы, аккумуляторы бар, бірыңғай модульмен жасалған және салмағы 6,5 килограмнан аспайды. Аппарат негізінің дизайны кез-келген тегіс бетке аппараттың тұрақты орналасуын қамтамасыз ететін конфигурацияға ие. Газбен қамтамасыз етуге және пневматикалық жүйеге қойылатын талаптар, кем емес: Аппаратты ауамен қамтамасыз ету қосымша компрессорларды қолдануды, медициналық ауаны орталықтандырылған таратудың болуын талап етпейтін, сондай-ақ электр қуаты өшкен кезде аппараттыңактамдылығын және газ құрамының сапасын сақтайтын кіріктірілген турбинамен қамтамасыз етіледі. Аппаратты жоғары қысыммен оттегімен жабдықтау орталықтандырылған оттегі газ тарату желісінен немесе баллондардан қамтамасыз етіледі. Оттегі қысымы: 2,8-6 бар. Құрылғы төмен қысымды оттегіге (LPO) қосылады, мысалы, оттегі концентраторынан, ағыны 15 л/мин дейін. Құрылғы тыныс алу тізбегінің кез-келген түрімен жұмыс істейді, бір реттік және қайта пайдалануға болады. Ағындық датчиктің проксимальды орналасуына байланысты тізбектің икемділігі мен кедергісі автоматты түрде өтеледі, бұл қолданылатын тыныс алу тізбегінің түріне қарамастан желдету параметрлерін дәл мөлшерлеуді және бақылауды қамтамасыз етеді, сонымен қатар тыныс алу тізбегінің икемділігін ескеретін арнайы тест жүргізуді қажет етпейді. Электрмен жабдықтауға қойылатын талаптар, кем емес: Құрылғы айнымалы ток кернеуі 100 – 240 Вольт, 50 Гц электр желісінен қуат алған кезде жұмысты қамтамасыз етеді. Құрылғы 2 сағатқа дейінгі борттық аккумулятордың автономды жұмысын қамтамасыз етеді. Қайта зарядталатын батарея литий-ионды, «жад әсері» жоқ. Батарея қуаты монитор экранында көрсетіледі. Интерфейске қойылатын талаптар, кем емес: Интерфейс жаңадан бастаған дәрігер үшін де, сарапшы үшін де ыңғайлы. Дисплей түсті, сенсорлы, сұйық кристалды, диагоналы кемінде 8,4 дюйм. Жалпы қабылданған Халықаралық аббревиатураларды қоспағанда, орыс тілінде ұсынылатын барлық ақпарат. Басқару сенсорлық экран арқылы да, айналмалы қысым құрылғысы (кодер) арқылы да, қосымша функционалды жылдам қол жеткізу түймелері арқылы да жүзеге асырылады. Үш сатылы басқару тұжырымдамасы: таңдау-теңшеу-растау. Өзін-өзі тексеруге қойылатын талаптар, кем емес: Аппараттың өзін-өзі тексеруі аппараттың электр қуатын қосқаннан кейін медициналық персоналдың қатысуынсыз автоматты түрде орындалады. Проксимальды ағын датчигін қоспағанда, аппараттың барлық датчиктерін алдын ала және ағымдағы калибрлеуді орындау контурды ажыратпай, электр қуатын үзбей және ӨЖЖ үзбей жүзеге асырылуы тиіс. Бастау алдындағы мәзірге қойылатын талаптар, кем емес: Алдын ала бастау мәзірі желдетуді жылдам бастауға мүмкіндік береді: жаңа пациент үшін алдын ала орнатылған үш режимнің бірін немесе тұрақты жадта сақталған ӨЖЖ параметрлері бар алдыңғы режимді таңдау мүмкіндігі. Құрылғы пациенттің жынысы мен биіктігін енгізуді қамтамасыз етеді, идеалды салмақты (IBS) немесе пациенттің нақты салмағын автоматты түрде есептейді, содан кейін желдету мен дабыл параметрлерін автоматты түрде орнатады. ӨЖЖ режимдері мен әдістеріне қойылатын талаптар, кем емес: Тыныс алу жолдарындағы ең аз қысымды реттеу арқылы мақсатты тыныс алу көлемін беру функциясын қамтамасыз ететін мақсатты көлемді синхрондалған мәжбүрлі желдету (SCMV+). Қысымды басқарумен синхрондалған мәжбүрлі желдету (PCV+). Мақсатты тыныс алу көлемімен синхрондалған мәжбүрлі желдету. (SIMV). Жақсартылған ағын профилі. Синхрондалған мәжбүрлі мезгіл-мезгіл желдету, қысымды бақылау (P-SIMV). Қысымды қолдау мүмкіндігі бар тұрақты оң қысым (SPONT) аясында өздігінен тыныс алу режимі. Өкпе механикасы күйінің динамикасын (икемділік, қарсылық, экспираторлық тұрақтылық) және пациенттердің өзіндік тыныс алу параметрлерін (ASV) есепке алуға негізделген желдетудің берілген минуттық көлемін автоматты түрде ұстау режимі. Дербес тыныс алу болмаған кезде аппарат мәжбүрлі тыныс алуды жүзеге асырады, қауіпсіз желдетудің шекаралары, тыныс алу жиілігі, тыныс алу қысымы, тыныс алу ұзақтығы, тыныс алу көлемі автоматты түрде есептеледі. Тәуелсіз тыныс алу пайда болған кезде, аппарат демеуші тыныс алуды жүзеге асырады, пациенттің ингаляциясы неғұрлым белсенді болса, пациентке қолдау қысымы соғұрлым аз болады. Әр тыныс алу кезінде тыныс алу механикасының параметрлері бағаланады және желдету параметрлері реттеледі. Режим вентиляцияны интубациядан бастап және толық емшектен шығарғанға дейін – пациенттің экстубациясына дейін жүргізуге мүмкіндік береді (бастапқыда емшектен шығаруға бейімделген). Режимде тек 3 негізгі реттеу бар: минуттық желдету пайызы, PEEP деңгейі және оттегі фракциясы (FiO2). Апноэ кезінде желдету-пациенттің өздігінен тыныс алуын тоқтатқан кезде берілген параметрлері бар мәжбүрлі желдетуге автоматты түрде ауысу функциясы және пациенттің өздігінен тыныс алуын анықтаған кезде бастапқы желдету режиміне кері автоматты ауысу (Apnoe vent). NIV – қолдау қысымы бар инвазивті емес желдету. Инвазивті емес желдету үшін арнайы бейімделген режим, ол пациенттің тыныс алу әрекеттерін анықтауды және үлкен ағып кетулерде жоғары сапалы синхрондауды қамтамасыз ететін белсенді интеллектуалды триггер жүйесін пайдаланады, ол сонымен қатар мәндердің кең ауқымында автоматты түрде өтеледі. Пациенттің өздігінен тыныс алуын тоқтатқан кезде параметрлері қолмен берілуі немесе автоматты түрде есептелуі мүмкін қысымды бақылаумен апной желдету көзделуі тиіс. NIV-ST – тірек және басқарылатын қысыммен инвазивті емес желдету. Арнайы алгоритм бойынша пациенттің тыныс алу белсенділігіне байланысты кепілдендірілген жиілікпен қолдауды ғана емес, сонымен қатар мәжбүрлі желдетуді қамтамасыз ететін инвазивті емес желдетуге арналған арнайы режим. Желдетудің негізгі параметрлеріне қойылатын талаптар, кем емес: (S)CMV және PCV режимдеріндегі тыныс алу жиілігі: минутына 4 - 80; Simv, p-simv режимдеріндегі тыныс алу жиілігі: минутына 1-80; Ингаляция мен дем шығару қатынасы (I: E): 1: 9-дан 4:1-ге дейін; Тыныс алу көлемі: 20-2000 мл Аппараттық тыныс алу үшін тыныс алу уақыты: 0,1-12 сек; Өздігінен тыныс алу үшін тыныс алу уақыты: 0,2-3 сек (экспираторлық триггердің сезімталдығына байланысты). Қысымның көтерілу уақыты: 2000 мсек; Басқарылатын тыныс алу қысымы: 3-тен 60-қа дейін smH2O ; Қолдау қысымы: 0-ден 60-қа дейін smH2O ; DUOPAP және APRV режимдеріндегі жоғары оң қысым: 0-60 смН2О PEEP/CPAP реттеу ауқымы: 0-35 smH2O; Ағынның өсу жылдамдығын реттеу мүмкіндігі; Ағын триггерінің сезімталдығы: 0,1-5 л/мин.; Экспираторлық триггердің сезімталдығы: 5-80% ; Ең жоғары ағын: 0-210 л/мин; Ағындық триггер: 0.1-20 л/мин; Оттегінің концентрациясы: 21 – 100 %; Ағын триггерінің шамасына байланысты 4-30 л/мин Автоматты негізгі ағын; Қосымша параметрлер мен функцияларға қойылатын талаптар, кем емес: Тыныс алу тізбегіндегі максималды қысымды шектеу функциясы-қысымды шектейтін желдету. Реттелетін шектеу: барлық желдету режимдері үшін реттелетін дабылдың Жоғарғы шекара деңгейінен минус 10 smH2O. Бифазалық желдету («ашық белсенді клапандар» тұжырымдамасы) – пациентке және пациенттен газ ағыны тыныс алу циклінің триггеріне және фазасына қарамастан пациентте дем шығару немесе дем шығару пайда болған кез келген уақытта қамтамасыз етіледі (клапандардың жұмысының арнайы алгоритмімен қамтамасыз етіледі). Науқас тыныс алу циклінің кез-келген кезеңінде қысым қисығының профилін айтарлықтай өзгертпестен өздігінен дем ала алады (қысым автоматты түрде белгіленген деңгейде ұсталады). «100% O2» функциясы - 100% оттегінің жедел жеткізілуі. Stand-By - орнатылған параметрлерді сақтай отырып күту режимі. Тыныс алу циклдарын қолмен бастау және тыныс алуды тоқтату функциялары. Screen Shot-бұл экранның бүкіл кескінін сыртқы USB-flash-қа графикалық файл (Jpeg) түрінде сақтау және кейіннен жеке компьютерде қарау мүмкіндігі бар. «Күн/түн» функциясы - алдын ала орнатылған мәндер бойынша немесе қолмен тәулік уақытына байланысты экран жарықтығын реттеу мүмкіндігі. Экранды құлыптау функциясы - параметрлердің байқаусызда өзгеруіне жол бермеу. Бастапқы параметрлердің конфигурациясы-жылдам бастау үшін құрылғыдағы параметрлер мен режимдерді алдын ала орнату мүмкіндігі. Мониторингке қойылатын талаптар, кем емес: Барлық өлшемдер арнайы маневрлерсіз, ингаляция/дем шығару кезінде кідірістер мен кідірістерсіз жасалады. P aw-нақты уақыттағы қысым (графикте); Ppeak - ең жоғары қысым; Pplato - Үстірт қысымы Pmean - орташа қысым; PEEP/CPAP - соңғы оң қысым; Flow - нақты уақыттағы тыныс алу және экспираторлық ағын (графикте); Insp Flow - ең жоғары тыныс алу ағыны; EXP Flow - экспираторлық ағынның шыңы; Volume - нақты уақыттағы тыныс алу көлемі (графикте); VTE - экспираторлық тыныс алу көлемі (нақты дем шығару көлемі); VTI - тыныс алу көлемі; ExpMinVol/MinVolspont - экспираторлық минуттық желдету / өздігінен тыныс алудың минуттық желдетуі; Leak/MV Leak - ағып кету пайызы / көлемі; I: E - ингаляция мен дем шығарудың арақатынасы нақты; fTotal - жалпы тыныс алу жиілігі (аппараттық + өздігінен); fSpont - өздігінен тыныс алу жиілігі; TI - тыныс алу уақыты; Te - экспираторлық уақыт; %fSpont - тыныс алудың жалпы жиілігіне қатысты өздігінен тыныс алу пайызы; Cstat - өкпенің статикалық икемділігі (статикалық сәйкестік); AutoPEEP - РЕЕР деңгейінен жоғары тыныс алу жолдарындағы қалдық қысым (aуто ПДКВ); RCexp - экспираторлық уақыт тұрақтысы; Rinsp - тыныс алу кедергісі (қарсылық); P0. 1 - окклюзия қысымы; FiO2 - тыныс алу қоспасындағы оттегінің пайызы; Графикалық мониторингке қойылатын талаптар, кем емес: Графиктер( қисықтар): қысым-уақыт, ағын-уақыт, көлем-уақыт. Бір уақытта 2 графикке дейін көрсету мүмкіндігі. Қисықтарды мұздату мүмкіндігі. Дабылға қойылатын талаптар Құрылғы маңыздылық дәрежесі бойынша басымдықтарды ескеретін көп деңгейлі жарық, түс және дыбыстық дабылды қамтамасыз етеді. Құрылғы экранға тиісті мәтіндік хабарламаларды шығарады. Реттелетін дабылдар: - тыныс алу жолдарындағы қысымның жоғарғы және төменгі шектері; - тыныс алудың минуттық көлемінің жоғарғы және төменгі шегі; - тыныс алу жиілігінің жоғарғы және төменгі шегі, апноэ; - ингаляциядағы оттегінің жоғары / төмен концентрациясы. Арнайы дабылдар: - пациентті ажырату (контурды ашу); - окклюзия; - ағын сенсорының ақаулығы; - Сығылған ауа/оттегінің берілмеуі; - батареяның заряды немесе ақауы; - оттегі сенсорының дұрыс жұмыс істемеуі; - желілік қуаттың болмауы және т.б. Техникалық дабылдар ақаулық кодымен және оны түсіндірумен шығарылуы керек. Жады Құрылғы журналды кейіннен қарау мүмкіндігімен кем дегенде 1000 соңғы оқиғаны (параметрлердің өзгеруі, дабылдың іске қосылуы, техникалық дабылдар) сақтайды. Зияткерлік мониторингке қойылатын талаптар Аппарат желдету процесін, тыныс алу механикасының жай-күйін, пациенттің/аппараттың қатысу дәрежесін, тыныс алу жайлылығының деңгейін нақты уақыт режимінде көрсететін негізгі көрсеткіштерді графикалық бейнелеумен интеллектуалды мониторингпен жабдықталған. Динамикалық өкпе - өкпе механикасының күйін өкпенің суреті түрінде визуалды бейнелеу. Өкпенің бейнесі тыныс алу цикліне сәйкес динамикалық. "Өкпе" пішіні өкпе тінінің икемділігі мен тыныс алу жолдарының нақты уақыттағы кедергісі өзгерген кезде, сондай-ақ пациентте өздігінен тыныс алу пайда болған кезде өзгереді. Идеал салмақтың әр мәні үшін сәйкестік пен резистанс нормалары бар. Индикатормен өкпе "қатты" (төмен икемділік бар, мысалы, Ards), бейнеленген өкпе икемділіктің бұзылу дәрежесіне байланысты қырлы немесе бұрыштық пішінге ие болады, эмфиземамен (жоғары икемділік), өкпенің суреті тым дөңгелектенеді ("шамадан тыс" өкпе). Бронхтардың патенттілігі бұзылған кезде (санация, бронхоспазм және т.б. қажет), бронхтардың контурлары қалыпты фондық көрініске қатысты тарылады, айқын обструкциямен "бронхтар" тарылып, қызыл түске ие болады. Пішінді бейнелеудің 5 градациясы. Графикалық кескіннен басқа, экранда комплайнс, резистанс, пациент деректерінің көрсеткіштері көрсетілген. Өздігінен тыныс алу пайда болған кезде, өкпенің астында, бастапқыда пациент бастаған тыныс, диафрагманың бейнесі пайда болады. Осылайша, пациенттің өкпе механикасының жай-күйін, оның белсенділігін бір қарағанда ғана бағалауға және жағдайды динамикада бағалауға болады. Қауіпсіздік талаптары, кем емес: Өкпенің баро - және волумотравмасы, пневмоторакс, гемодинамикаға теріс әсер ету және интракраниальды қысым қаупін азайту мақсатында барлық режимдердегі қысымды реттелетін шектеу. Шұғыл (қолмен) тыныс алу. Желдету параметрлерін өзгертпестен оттегі болмаған кезде ауаға автоматты түрде ауысу (қысым, тыныс алу көлемі, минуттық желдету). Сәйкес келмейтін параметрлерді байқаусызда орнатудан қорғау. Барлық басқару сенсорларын құлыптау түймесі арқылы құрылғы параметрлерін қорғау. Ағындық сенсор кенеттен істен шыққан кезде резервтік желдету. Бір режимнен екіншісіне ауысқан кезде желдетудің бұрынғы параметрлерін түрлендіру Көп деңгейлі және басым дабыл. Құрылғы істен шыққан кезде контурды атмосферамен байланыстыратын қорғаныс клапаны. Тасымалдауға арналған коаксиалды контур - 1 дана. | 1 дана |
|  |  | 2. | Электр кабелі | Аппаратты электр желісінен электрмен қоректендіруге арналған, ұзындығы 2 м. | 1 дана |
|  |  | Қосымша жинақтауыштар: |  |  |  |
|  |  | 1. | Оттегі желісіне қосылуға арналған DIN штепселі | Әмбебап жылдам қосылатын штепсель, оттегі шлангісін медициналық мекеменің газ тарату желісіне қосуға арналған. Еуро стандарты. | 1 дана |
|  |  | 2. | Оттегімен қамтамасыз ететін шланг | Шланг ӨЖЖ аппаратына медициналық оттегін жеткізуге арналған, ұзындығы 4 м, ішкі диаметрі 6,5 мм, беріктігі жоғары силиконнан жасалған. Шлангты құрылғыға қосуға арналған DEANS қосқышы бар. | 1 дана |
|  |  | 3. | Ересек пациенттің сынақ өкпесі, 2 л, эндотрахеальды түтікпен. | Демонстрациялық өкпе құрылғының жұмысын тексеруге және тексеруге арналған, көлемі 2 литр. | 1 дана |
|  |  | 4 | Пульсоксиметриялық датчиктер: саусақ, адаптермен қайта пайдалануға болады | Пульсоксиметриялық саусақ датчигі, адаптермен қайта пайдалануға болады, артериялық қанның гемоглобинінің (эритроциттердің қан жасушалары) оттегімен қанығу дәрежесін өлшейтін механикалық желдету аппараттарында қолданылады. | 1 дана |
|  |  | 5 | Қайта пайдалануға болатын автоклавталатын микропомпалық небулайзер: небулайзер, құю құбырының қақпағы, 10, 15, 22 мм. Т-адаптер жинағы, тығындары бар, адаптерлер, қосқыш кабель | Қайта пайдалануға болатын автоклавталатын микропомпалық небулайзер: небулайзер, құю құбырының қақпағы, 10, 15, 22 мм. Т-адаптерлер жинағы, тығындары бар, адаптерлер, қосқыш кабель | 1 дана |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |
|  |  | 1. | Пациенттің ересектерге арналған тыныс алу тізбегі | Тыныс алу тізбегі, ішкі диаметрі 22 мм, тегіс ұңғылы, бірнеше рет қолданылатын, автоклавталған. Жиынтықта: тегіс ұңғылы силикон шлангілері - 2 дана, ылғал жинағыш - 1 дана, Y-тәрізді үштік 1 дана, бұрыштық топсасы бар гофрленген ұзартқыш - 1 дана. | 1 жиынт. |
|  |  | 2. | Турбина мен салқындатқыш желдеткіштің шаң сүзгісі | 5 сүзгі жиынтығы. Турбинаның шаң сүзгісі қоршаған ортадан алынған ауаны алдын-ала тазартуға арналған. Салқындатқыш желдеткіш сүзгісі құрылғының ішкі жинақтары мен электронды блоктарын шаңнан қорғайды. | 1 жиынт. |
|  |  | 3. | HEPA-турбина сүзгісі | Сүзгі қоршаған ортадан алынатын ауаны жұқа тазартуға арналған. | 1 дана |
|  |  | 4. | Оттегі датчигі | Гальваникалық типтегі оттегі датчигі ингаляциялық қоспадағы оттегінің нақты концентрациясын анықтауға арналған. | 1 дана |
|  |  | 5. | Қайта пайдалануға болатын автоклавталатын экспираторлық клапан, жинақта экспираторлық клапан мембранасы бар. | Экспираторлық клапан мембранасы бар қайта пайдалануға болатын автоклавталатын экспираторлық клапан. Бұл оңай алынбалы құрылғы, ол дезинфекциялық өңдеуге (зарарсыздандыруға) мүмкіндік береді, бұл аппарат пен тыныс алу тізбегінің бактериялық ластануының минималды қаупін қамтамасыз етеді. | 1 жиынт. дыхательного контура.зинфекционную обработку (стерилизацию), обеспечивая минимальный риск бактериальной контаминации ап |
|  |  | 6. | Ағын датчигі ересек-педиатриялық, автоклавталатын | Ересектер мен балаларға арналған ағын датчигі, қосылуға арналған екі түтікшелі дифференциалды қысымды өлшеу принципіне негізделген, пациенттің үшеміне орнатылады, бірнеше рет қолданылады (зарарсыздандырылады). Науқасқа проксимальды орналасу инспираторлық және экспираторлық, тыныс алу көлемі мен ағындарын өлшеудің жоғары дәлдігін қамтамасыз етеді, пациенттің коннекторында тікелей инспираторлық қысымды өлшеуді қамтамасыз етеді және бақылау параметрлерінің санын кеңейтуге және дәлдігін арттыруға мүмкіндік береді. | 2 данадыхательного контура.зинфекционную обработку (стерилизацию), обеспечивая минимальный риск бактериальной контаминации ап |
|  |  | 7. | Инвазивті емес желдету маскалары: үлкен, қайта пайдалануға болатын | Толық бет маскасы үлкен, қайта пайдалануға болатын, бетке минималды ағып кету мен қысым кезінде оңтайлы тығыздықты қамтамасыз етеді. Өнім тыныс алу жеткіліксіздігінен зардап шегетін және қысымды қолдайтын инвазивті емес желдетуді (NIV) қажет етуі мүмкін өздігінен тыныс алатын науқастарға арналған. | 1 дана |
|  |  | 8. | Инвазивті емес желдету маскалары: орташа, қайта пайдалануға болатын | Толық бет маскасы орташа, қайта пайдалануға болатын, бетке минималды ағып кету және қысым кезінде оңтайлы тығыздықты қамтамасыз етеді. Өнім тыныс алу жеткіліксіздігінен зардап шегетін және қысымды қолдайтын инвазивті емес желдетуді (NIV) қажет етуі мүмкін өздігінен тыныс алатын науқастарға арналған. | 1 дана |
|  |  | 9. | Инвазивті емес желдету маскалары: шағын, қайта пайдалануға болатын | Толық бет маскасы шағын, қайта пайдалануға болатын, бетке минималды ағып кету және қысым кезінде оңтайлы тығыздықты қамтамасыз етеді. Өнім тыныс алу жеткіліксіздігінен зардап шегетін және қысымды қолдайтын инвазивті емес желдетуді (NIV) қажет етуі мүмкін өздігінен тыныс алатын науқастарға арналған. | 1 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Температура мен ылғалдылық: Температура: 5-тен 40°C-қа дейін Ылғалдылық: салыстырмалы ылғалдылықтың 10-нан 95%-на дейін, конденсация жоқ Биіктігі: теңіз деңгейінен 4000 м дейін Электрмен жабдықтау: 100-ден 240 вольтқа дейін, 50/60 Гц. Максималды қуат тұтыну: 150 Вт. |  |  |  |
| 4 | МТ жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | DDP: Шарт талаптарына сәйкес |  |  |  |
| 5 | МТ жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күн Мекенжайы: СҚО, Петропавл қ. Сәтпаев к.,3 |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, қораптан шығаруды, орнатуды, іске қосу-баптауды және аспаптарды іске қосуды, олардың сипаттамаларының деректерге сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) Тапсырыс берушіні оқытуды өнім беруші (штатта тиісті мамандар болмаған кезде) өндірушінің қызметкерлерін тарта отырып жүзеге асырады. |  |  |  |

Медициналық техникаға қойылатын талаптар 110 Қағидалардың 1-бөлімінің 1-тарауының 11-тармағында айқындалады